
Ředitelství logistické a zdravotnické podpory

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 

Čj. 963–10/2007/DP-3818 
dne  20. února 2008

Výtisk č.  14

Počet listů: 6
Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace


Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické podpory plukovník gšt. Ing. Ota NETRVAL, se sídlem na adrese Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Boleslavská 929, 250 02  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „zadavatel“), Vás ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „výzva“) na podlimitní veřejnou zakázku „Laboratorní zařízení“ na dodávku teplotní šokové zkušební komory, bezpečnostní sušárny, myčky laboratorního skla a laboratorních digestoří.
1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky


Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka níže uvedeného laboratorního vybavení pro Úsek zkoušek munice k plnění předepsaných zkoušek munice v souladu se STANAG resp. ČOS  do prostředí AČR:

a) teplotní šoková zkušební komora v počtu 1 kusu s následující charakteristikou:
· musí umožňovat skokové změny v rozmezí teplot od min. -72 do min. +150°C;

· jedna komora pro celý rozsah teplot; 

· váhový limit zkušebního vzorku do 20 kg;

· minimální časový přechod z jedné teplotní zóny do druhé - volitelný rozsah s možností od 0,3°C/min (spodní hranice) až do min. 5°C/min (horní hranice);

· možnost programovatelných cyklů (SW v českém jazyce);

· vnitřní rozměry zkušebního prostoru v mm cca: šířka 700 x hloubka 600 x výška 900;

· minimální objem zkušebního prostoru cca 370 litrů;

· teplotní odchylka max. 1°C;

· temperanční skříň opatřena teplotní pojistkou, vypínající zahřívání při překročení nastavené teploty o více než 10°C;

· požadovaná relativní vlhkost od cca 5 % až do 95-97%.

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 33260000-0
b) bezpečnostní sušárna v počtu 2 kusů s následující charakteristikou:
· s temperováním minimálně do teploty 200 °C;
· s nucenou cirkulací vzduchu s mikroprocesorovým řízením a multifunkčním regulátorem (FED);

· vnitřní objem min. 100 l;

· musí umožňovat vysoušení vzorků výbušnin uvolňujících hořlavé páry rozpouštědel;
· oběh (výměna) vzduchu min. 300 m3 vzduchu/hodinu, vzduch je nutno vést přes filtr zachycující pevné nečistoty s odvodem odvětrávacím zařízením s volitelnou cirkulací vzduchu a aktivním čidlem sledující oběh přisávaného vzduchu;
· při 70 °C je povolena teplotní odchylka ( 2 °C, krytí IP 33.
Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 36123000-9

c) myčka laboratorního skla v počtu 1 kusu s následující charakteristikou:
· v nerezovém provedení se sklopnými dvířky na čelní straně;

· s předupravovaným  přívodem čerstvé vody ionexovým filtrem;

· mycím prostorem s 2 ks postřikovacích ramen z nerezové oceli;

· dávkovači pro tekuté i práškové mycí prostředky;

· sušícím agregátem pro horkovzdušné sušení;

· kondenzátorem páry;

· změkčovačem vody pro studenou i teplou vodu do 70°C;

· min. vnější rozměry v mm: výška 820 x šířka 900 x hloubka 700;

· poslední oplach DEMI vodou;

· min. 2 druhy košů a trysek, (z toho 1x pro mytí erlenmaerových baněk);

· programovatelná.

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 29246000-5
d) laboratorní digestoř s bezpečnostní skřínkou na hořlaviny (Digestoř I) v počtu 1 kusu s následující charakteristikou:

· min. rozměry v mm: šířka 1200 x hloubka 800 x výška 2200/2600 (výška včetně vysunutého stavitelného skla);
· vnitřní pracovní prostor o rozměrech minimálně 1100 x 750 x 920 mm bude vybaven pracovní deskou, která musí být odolná vůči působení kyselin, louhů a organických rozpouštědel v provedení umělý kámen;
· ve spodní části vybavena bezpečnostní skřínkou na hořlaviny;

· do pracovního prostoru bude umožněn přístup z přední části přes stavitelné bezpečnostní sklo o zdvihu minimálně 660 mm – tj. otevřený pracovní prostor 1100x660mm;
· osvětlení pracovního prostoru v provedení do prostředí s hořlavými párami;
· minimálně 3x zásuvka 230 V IP 44 umístěná mimo pracovní prostor, např. na boku digestoře;
· zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku.
Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 36123000-9
e) laboratorní digestoř s bezpečnostní skřínkou na hořlaviny (Digestoř II) v počtu 2 kusy s následující charakteristikou:

· min. rozměry v mm: šířka 1500 x hloubka 800 x výška 2200/2600 (výška včetně vysunutého stavitelného skla);

· vnitřní pracovní prostor laboratorní digestoře o rozměrech minimálně 1350 x 750 x 920 mm je vybaven pracovní deskou, která musí být odolná vůči působení kyselin, louhů a organických rozpouštědel v provedení umělý kámen;
· ve spodní části vybavena bezpečnostní skřínkou na hořlaviny;

· osvětlení pracovního prostoru v provedení do prostředí s hořlavými párami;

· minimálně 3x zásuvka 230 V IP 44 umístěná mimo pracovní prostor, např. na boku digestoře;

· minimálně 1 x laboratorní kohout s výlevkou; 
· zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku.
Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 36123000-9
f) laboratorní digestoř s bezpečnostní skřínkou na kyseliny a louhy (Digestoř III) v počtu 1 kusu s následující charakteristikou:

· min. rozměry v mm: šířka 1500 x hloubka 800 x výška 2200/2600 (výška včetně vysunutého stavitelného skla);

· vnitřní pracovní prostor laboratorní digestoře o rozměrech minimálně 1350 x 750 x 920 mm je vybaven pracovní deskou, která musí být odolná vůči působení kyselin, louhů a organických rozpouštědel v provedení umělý kámen;

· ve spodní části vybavena bezpečnostní skřínkou na kyseliny a louhy;

· osvětlení pracovního prostoru v provedení do prostředí s hořlavými párami;

· minimálně 3x zásuvka 230 V IP 44 umístěná mimo pracovní prostor, např. na boku digestoře;

· minimálně 1 x laboratorní kohout s výlevkou; 

· zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku.

Položka zásobování. Požadavek na katalogizaci. CPV – 36123000-9.
podle platných ČSN včetně instalace a uvedení do provozu (dále jen „zboží“). 

Zadavatel rozděluje předmět VZ na šest částí, a to na:

1. část – komora (bod 1. písm. a) výzvy)
2. část – sušárna (bod 1. písm. b) výzvy)
3. část – myčka (bod 1. písm. c) výzvy)
4. část – digestoř I (bod 1. písm. d) výzvy)
5. část – digestoř II (bod 1. písm. e) výzvy)
6. část – digestoř III (bod 1. písm. f) výzvy)
Dodavatel je oprávněn podat svoji nabídku na všechny části VZ. 

Zadavatel požaduje dodat předmět každé části VZ v jedné ucelené dodávce.
2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona 
2.1. Dodavatel, vyzvaný k podání nabídky (dále jen „zájemce“) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až h) zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 62 odst. 2 zákona, tzn. zájemce v nabídce předloží čestné prohlášení, že:

a) nenaplnil skutkovou podstatu uvedenou v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona. 
Jde- li o právnickou osobu, musí čestné prohlášení předložit každý člen statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí čestné prohlášení předložit mimo členů statutárního orgánu rovněž vedoucí této organizační složky. V čestném prohlášení musí zájemce uvést, že tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) nenaplnil skutkovou podstatu uvedenou v ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona. Jde-li o právnickou osobu, musí čestné prohlášení předložit každý člen statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí čestné prohlášení předložit mimo členů statutárního orgánu rovněž vedoucí této organizační složky. V čestném prohlášení musí zájemce uvést, že tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů {§ 53 odst. 1 písm. c) zákona};

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů {§ 53 odst. 1 písm. d) zákona}; 

e) není v likvidaci {§ 53 odst. 1 písm. e) zákona}; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. f) zákona};

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. g) zákona};

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště {§ 53 odst. 1 písm. h) zákona}.
Čestná prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce způsobem podle ustanovení § 54 zákona, tzn. zájemce v nabídce doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán {§ 54 písm. a) zákona};

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci {§ 54 písm. b) zákona};
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 
2.3. Zájemce zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může podle § 127 zákona prokázat splnění kvalifikace předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a tím nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění VZ. Předložený výpis nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce. Zadavatel v tomto případě dále požaduje na zájemci předložit čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h).
2.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce:
a) podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznamem významných dodávek realizovaných zájemcem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení zájemce, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výše uvedených dokumentů, z nichž bude patrné splnění následující vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval řádně a včas min. 3 významné dodávky laboratorního zařízení, z nichž každá měla rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění min. 100 000,- Kč.

b) podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona předložením popisu zboží určeného k dodání. Zájemce předloží popis nabízeného zboží, z něhož bude patrné splnění požadovaných parametrů a vlastností definovaných v čl. 1 této výzvy. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud z doloženého popisu bude patrné, že zájemcem nabízené zboží splňuje požadované vlastnosti a parametry.

c) podle § 56 odst. 4 zákona předložením certifikátu řady ČSN EN ISO 9000 vydaného osobou akreditovanou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží certifikát ČSN EN ISO 9001:2001, z něhož bude patrné, že má zaveden systém řízení jakosti v oblasti své činnosti vztahující se k předmětu VZ, tj. nákup a prodej požadovaného zboží nebo výroba požadovaného zboží. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 zájemce předloží v originálu či v úředně ověřené kopii. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

2.5. Pokud není zájemce schopen z objektivních důvodů prokázat splnění požadovaných technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
2.6. Zahraniční zájemce, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokáže splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (překlad se nepožaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce).
2.7. Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona a technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit v nabídce smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění VZ zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.
2.8. Podává-li nabídku více zájemců společně, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona a požadované kvalifikace podle § 56 zákona musí prokázat všichni zájemci společně. 
2.9. V případě, že předmět VZ bude plněn podle bodu 2.8. výzvy společně několika zájemci, jsou tito povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s VZ zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění VZ i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z VZ.
3. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona

Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona jsou uvedeny v bodu 2. „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace.
4. Časová specifikace 
4.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2008 ve 12.00 hod.

Nabídku lze zaslat doporučeně poštou na adresu Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Správa pořizování majetku a služeb, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nebo podat osobně v pracovních dnech v době od 07.00 hod. do 12.00 hod. do místnosti „PREZENCE NÁVŠTĚV“ na této adrese tak, aby při obou způsobech podání byla nabídka doručena nejpozději do 12.00 hod. dne 19. 3. 2008.
Při osobním podání volejte z místnosti „PREZENCE NÁVŠTĚV“ Ing. Moniku ŘEZNÍČKOVOU, linka 230 453.

4.2. Lhůta pro doručení žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci končí 
dne 14. 3. 2008 ve 12.00 hod. 
4.3. Zadávací lhůta, po kterou je zájemce vázán celým obsahem nabídky, končí 
dne 17. 7. 2008. 
5. Zadávací dokumentace


Podrobné informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné písemně (faxem) vyžádat na adrese shodné s adresou pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace končí dne 14. 3. 2008 
ve 12.00 hod.
6. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické podpory plukovník gšt. Ing. Ota NETRVAL, se sídlem na adrese Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 60162694, DIČ CZ60162694.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ, tel. číslo + 420 973 230 453, fax + 420 973 230 410.

Zástupce velitele sil podpory a výcviku – Ředitel


plukovník gšt. Ing. Ota NETRVAL

v.r.
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